《光柱式血压计检定规程》编制说明

一、目的意义

多年以来，我省各级法定机构的血压计（表）检定人员在各自的岗位上，一直认真地做好我省血压计（表）的强检工作，使我省各级医疗机构和老百姓家中的血压计（表）大部分都能保持良好的计量性能，为我省的医学计量工作作出了很大的贡献。按照水俣公约的要求，我国也将在2026年全面禁汞。光柱式血压计不断问世，很多产品已经进入临床使用，检定工作一直无规程可依。

JJG270-2008《血压计和血压表检定规程》、JJG692-2010《无创自动测量血压计检定规程》已实施多年，但无法覆盖到光柱式血压计，为了我省血压计强检工作的顺利全面开展，提供一个科学合理的技术依据，为我省的医学计量量值传递准确一致提供必要的技术保证，按计划要求新制定了《光柱式血压计检定规程》。

二、任务来源

根据江苏省市场监督管理局下达的“关于下达2021年度江苏省地方计量技术规范制定计划的通知”，由南通市计量检定测试所负责制定《光柱式血压计检定规程》。

三、编写依据

本规程参照了JJG270-2008《血压计和血压表》、JJG692-2010《无创自动测量血压计检定规程》、JJG 875-2019《数字压力计检定规程》、GB3053-1993《血压计和血压表》，按国家计量技术规范 JJF1002－2010《国家计量检定规程编写规则》进行编写。

四、起草过程

2021年7月15日，江苏省市场监督管理局下达计划；

2021年8月，对市场上的光柱式血压计进行调研；

2021年9月至2022年6月，购置光柱式血压计，进行数据采集，编写检定规程；

2022年7月，完成规程及相关资料的编写。

五、与相关技术文件的关系

本规程参照了JJG270-2008《血压计和血压表》、JJG692-2010《无创自动测量血压计检定规程》、JJG875-2019《数字压力计检定规程》、GB3053-1993《血压计和血压表》，按国家计量技术规范JJF1002－2010《国家计量检定规程编写规则》进行编写。

六、主要内容技术指标确立

《光柱式血压计检定规程》中，检定项目包括：外观、零位检查、压力示值误差、气压系统气密性。零位检查:在无臂带的条件下，光柱指示允许示值误差：±0.2kPa(±1.5mmHg)；附带有数显装置的，数显显示允许示值误差：±0.2kPa(±1.5mmHg)。气压系统气密性：皮球上的气阀旋钮旋紧时应不漏气，旋松时应不会脱落；止气阀应有止气作用。被检血压计的气压系统应有良好的气密性，在1min内空气泄漏导致的压力下降值不超过0.5kPa（3.75mmHg）。压力示值误差：首次检定，后续检定和使用中检验：±0.5kPa(±3.75mmHg)。

专家意见：

1．添加kPa数值，增加为双刻度要求。

2．零位检查、压力示值误差、气压系统气密性，首次检定、后续检定、使用中检验示值误差统一起来，不在区分三者。

3．“光柱指示允许示值误差：不大于2mmHg”改为“光柱指示允许示值误差：±0.2kPa(±1.5mmHg)”；“数显显示允许示值误差：不大于1mmHg”改为“数显显示允许示值误差：±0.2kPa(±1.5mmHg)”。

4．删除“光柱与数显示值一致性”。

5．气压系统气密性：“压力下降值不超过4mmHg”改为“压力下降值不超过0.5kPa（3.75 mmHg）”。

6．压力示值误差：“首次检定，后续检定和使用中检验：±4mmHg”改为“首次检定，后续检定和使用中检验：±0.5kPa（±3.75 mmHg）”。

七、实施后评估

《光柱式血压计检定规程》的实施，将填补江苏省省内光柱式血压计医学计量的项目漏洞，保证市面上的光柱式血压计的量值溯源有据可依，推动省内健康经济的发展。

八、实施推广建议

《光柱式血压计检定规程》适用于利用柯氏音听诊法来完成血压测量的光柱式血压计的首次检定、后续检定和使用中的检查。光柱式血压计和水银血压计在压力测量原理上不同，不能按照水银血压计检定规程来进行检定。