JJF

中华人民共和国国家计量检定规程

JJFXXXX－202X

弱贯穿辐射个人剂量当量监测用热释光测量系统校准规范

Thermoluminescent Dosimetry System for Personal Dose Equivalent Monitoring of Weakly Penetrating Radiation

(征求意见稿)

202X－XX－XX发布          202X－XX－XX实施

国家市场监督管理总局 发 布

弱贯穿辐射个人剂量当量监测用

热释光测量系统校准规范

JJF XXXX-202X

Thermoluminescent Dosimetry System for

Personal Dose Equivalent Monitoring

of Weakly Penetrating Radiation

归口单位： 全国电离辐射计量技术委员会

起草单位： 中国计量科学研究院

中国测试技术研究院

中国疾病预防控制中心

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人:

目     录

引言	5

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	2

3.1 术语	2

3.2 计量单位	3

4  概述	4

5  计量特性	4

6  校准条件	5

6.1 环境条件	5

6.2 计量标准	5

6.3 参考辐射	5

6.4 配套设备	6

7 校准项目和方法	6

7.1 通用特性	6

7.2 剂量计	6

7.3 校准因子	7

7.4 非线性响应	7

7.5 变异系数	8

7.6 能量和入射角响应	8

8 校准结果表达	9

9 复校时间间隔	9

附录A 各种体模中不同入射角的剂量当量转换系数	10

附录B 参考辐射的特性和产生条件	13

附录C 置信区间	15

附录D 校准证书（内页）信息及推荐格式	18

# 引言

本文件按照JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》的要求编写，编写的主要依据为JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1035-2006 《电离辐射计量术语及定义》和IEC 62387-2020 《辐射防护仪器 个人、工作场所和环境监测用光子和贝塔辐射累积无源剂量测量系统》（Radiation protection instrumentation–Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation）。

本规范为首次发布。

弱贯穿辐射个人剂量当量监测用热释光测量系统校准规范

# 1  范围

本文件适用于剂量范围为 0.01 mSv～10 Sv，能量范围为8 keV~250 keV的X射线，以及70 keV～1.2 MeV的β射线外照射条件下的个人剂量当量Hp(0.07)热释光剂量测量系统的校准。

# 2  引用文件

本文件引用了下列文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1035-2006 电离辐射计量术语及定义

JJG 593-2016 个人和环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量系统检定规程

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 10264-2014 个人和环境监测用热释光剂量测量系统

GB/T12162.1 用于校准剂量仪和剂量率仪以及确定其能量响应的 X和γ参考辐射 第1部分：辐射特性及产生方法

GB/T 12164.1-2008 β参考辐射第1 部分:产生方法(ISO 6980-1: 2006,IDT)

GBZ 207-2016 外照射个人剂量系统性能检验规范

ISO 6980-3 核能 β参考辐射第3部分:场所和个人剂量仪的校准以及能量和角响应的确定 (Nuclear energy-Reference beta-Particle radiation-Part 3: Calibration of area and personal dosimeters and determination of their response as a function of beta radiation energy and angle of incidence)

ISO 4037.3-2019 放射防护—校准剂量仪和剂量率仪以及确定其作为能量响应的X和γ参考辐射 第3部分：场所剂量仪和个人剂量计的校准及其能量响应和角响应的测定 Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy —Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence

IEC 62387-2020 辐射防护仪器 个人、工作场所和环境监测用光子和贝塔辐射累积无源剂量测量系统(Radiation protection instrumentation–Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation)

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡不注日期的引用文件其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

# 3  术语和计量单位

## 3.1 术语

3.1.1 热释光 thermoluminescence (TL)

某些特定物质所具有的特性，即被电离辐射或紫外线辐照过的物质受热时发射出光。

3.1.2 热释光探测器 thermoluminescent (TL) detector

一定量的热释光材料，或该材料与其他非发光材料按照一定重量比构成的具有确定质量、形状或尺寸的混合物，探测器受辐照时吸收并储存射线的部分能量，在测量过程中对探测器进行加热时以光的形式释放这部分能量。

3.1.3 热释光剂量计 thermoluminescent (TL) dosemeter

由一个或多个热释光探测器组成的无源器件。探测器通常安装在适合使用的盒内，以便于佩戴在人员的身体上，从而评价其所放位置处的剂量当量。

3.1.4 肢端剂量计 extremity dosemeter

佩戴在手指或手足（手腕、足踝、包括肘的前臂和包括膝盖的小腿）部位的剂量计。

3.1.5 热释光剂量读出器 thermoluminescent (TL) dosemeter reader

测量热释光剂量计中探测器所发射出光的发光量的仪器，主要由加热装置、测光装置和相关电子学部分组成。

3.1.6 热释光剂量测量系统 thermoluminescent dosimetry (TLD) system

由热释光剂量计、热释光剂量读出器和全部附加设备、程序组成的完整系统，用于评价指示值。

3.1.7 个人剂量当量  personal dose equivalent  Hp(d)

人体表面某一指定点下深度为d处的软组织的剂量当量。对弱贯穿辐射以及皮肤剂量的监测，推荐的深度d为0.07 mm，此时Hp(d)可写为Hp(0.07)。

3.1.8 空气比释动能到剂量当量的转换系数 air kerma to dose equivalent conversion coefficient hp,K

辐射场中一点剂量当量H与空气比释动能Ka的商。

3.1.9 参考吸收剂量到剂量当量的转换系数  reference absorbed dose to dose equivalent conversion coefficient hp,D

辐射场中一点剂量当量H与参考吸收剂量DR的商。

3.1.10 检验点 point of test

辐射场中被测量约定量值已知的某一点，在进行校准或试验时，剂量计的参考点放置在该点上。

3.1.11 参考点 reference point

剂量计上的一点，在进行校准或试验时将该点放置在检验点上。

3.1.12 剩余最大β能量 residual maximum beta energy Eres

特定核素发射的β粒子经过散射和吸收后，到达校准距离处的最大能量。

3.1.13 平均β能量mean beta energy

校准距离处β粒子谱的注量平均能量。

3.1.14 体模 phantom

模拟人体散射和衰减特性的物体结构。

注：原则上，宜使用ISO板状体模、ISO棒状体模和ISO柱状体模。

## 3.2 计量单位

3.2.1个人剂量当量Hp(0.07)的计量单位是希沃特，符号：Sv，1 Sv=1 J·kg-1。

3.2.2 参考吸收剂量以及空气比释动能的计量单位是戈瑞，符号：Gy，1 Gy=1 J·kg-1。

3.2.3 本文件中所用到的其他量均采用国际单位制(SI)单位。另外对辐射能量也采用电子伏，符号：eV，1 eV= 1.602×10-19 J。

# 4  概述

本文件涉及的热释光剂量测量系统(简称剂量测量系统)由热释光剂量计(简称剂量计)和热释光剂量读出器(简称读出器)以及所有的配套设备和工作程序组成。

剂量计通常由一个或多个热释光探测器和一个便于佩戴的适宜容器组成；读出器用于测量热释光探测器的发光量，主要由加热装置、测光装置和有关电子器件组成。

剂量计受射线辐照时，剂量计中的热释光探测器吸收并储存射线的部分能量。在测量过程中对热释光探测器进行加热时以光的形式释放这部分能量，并被读出器测得，在一定剂量范围内发光量与剂量成线性关系。

热释光剂量测量系统原理框图

# 5  计量特性

弱贯穿辐射个人剂量当量监测用热释光剂量测量系统的计量特性不超过表1的范围。

表1 热释光剂量测量系统的计量特性

| 主要计量性能 | 量值或影响量的量值范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 校准因子 | / | / |
| 非线性响应 | 1mSv ≤ H ≤ 3 Sv | 0.87~1.18 |
| 变异系数 | H＜1mSv 1 mSv ≤ H ＜ 11 mSv H≥11 mSv | 15% （16- H /1mSv）% 5% |
| 平均辐射能量和入射角的响应（光子辐射） | 30 keV~250 keV 0°~±60° | 0.71~1.67 |
| 平均辐射能量和入射角的响应（β辐射） | 1）对于肢端剂量计0.24 MeV~0.8 MeV 0°~±60° 2）对于全身剂量计0.8 MeV 0°~±45° | 0.71~1.67 0.71~1.67 |

注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。

# 6  校准条件

## 6.1 环境条件

校准实验室的环境条件应符合表2的要求。

表2 对实验室环境条件的要求

| 环境参量 | 要求 |
| --- | --- |
| 环境温度 | 15℃～25℃，校准过程中变化不超过2℃ |
| 相对湿度 | 50%RH~75%RH |
| 大气压力 | 86.0 kPa～106.6 kPa |
| γ辐射本底 | 空气比释动能率小于0.25 µGy/h |

## 6.2 计量标准

6.2.1对于X射线，空气比释动能率的约定量值应溯源至国家空气比释动能率基准。对于β射线，参考吸收剂量的约定量值采用外推电离室确定，其量值应溯源至国家基准。

6.2.2个人剂量当量Hp(0.07)的约定量值，对于X射线，可通过空气中同一点的空气比释动能约定量值转换获得，其转换系数见附录A。对于β射线，可通过参考吸收剂量乘以转换系数，的推荐值见附录A。

6.2.3个人剂量当量Hp(0.07)约定量值的相对扩展不确定度均应小于8.0%（k=2）。

## 6.3 参考辐射

6.3.1 对于X参考辐射，其连续谱窄谱系列过滤X辐射的特性和产生条件见附录B。对于β参考辐射，其辐射场条件应满足GB/T 12164.1规定的要求，参考辐射的特性和产生条件见附录B。

6.3.2 在校准点的辐射束应能完全和均匀地覆盖标准仪器和校准时的整个体模，整个体模范围内剂量率的变化应不超过± 5%（对于X射线以及β射线）或者±10%（对于β射线Eres＜300 keV）。

## 6.4 配套设备

6.4.1 体模

体模在校准中用来模拟人体(或其局部)。全身剂量计校准宜在ISO板状体模上进行，肢端剂量计宜在ISO棒状体模和ISO柱状体模上进行。

对于X射线，ISO板状体模为300 mm×300 mm×150 mm的平板水箱体模，前壁厚度为2.5 mm，其他壁厚度为10 mm，内部充满水；对于β射线，ISO板状体模为至少200 mm×200 mm×（至少20 mm）的PMMA板，这两种体模用于全身剂量计的校准。

ISO棒状体模是直径19 mm的PMMA棒，用于指环剂量计校准；ISO柱状体模是直径73 mm的PMMA充水圆柱(侧壁厚2.5 mm，两端壁厚10 mm)，用于腕部(或踝部)剂量计校准。

6.4.2 定位装置

该装置用于安置剂量计，使其能准确定位于辐射场中的测量点上。

6.4.3 温度计

测量范围为0℃～50℃，最大允许误差±0.2℃。

6.4.4 气压计

测量范围至少为86.0 kPa～106.6 kPa，最大允许误差±0.25 kPa。

# 7 校准项目和方法

## 7.1 通用特性

剂量计外观应完好无缺损，并带有编号等识别标记，所附的佩带夹持装置应能正常工作。剂量计各部件包括内部的热释光探测器装配应紧密，不应随意活动脱落；其外壳应不透光、防潮，并且在使用中不易被放射性沾污，且便于清除沾污。

读出器外观应完好，无影响正常工作的损伤和缺陷，铭牌上的出厂编号、生产厂家、规格型号以及接线端口等标记应清晰可辨。

## 7.2 剂量计

7.2.1 检验时每组剂量计的数量按如下原则确定：必须使每组的置信水平达到95%。根据被检热释光剂量计的批稳定性数据并使用附录C中的方法进行修正后确定每组剂量计的数量。对于校准时单个剂量计单次测量相对标准差预期大于批均匀性标准差的项目(如辐照剂量更低或其他因素影响增加其单次测量相对标准差)，需要使用合适的学生分布因子后确定每组剂量计的数量。

在满足置信水平的情况下对所有项目建议使用固定的10个剂量计(n=10)进行检验，这时相对应的分布因子，详见附录C中表C.1。

7.2.2 剂量计的放置方法：将剂量计的参考点放置在检验点上，剂量计正对射线束方向。

7.2.3 参考剂量当量: Hp(0.07)的取值范围: 3 mSv～30 mSv，推荐10 mSv，对于X射线，参考辐射源为137Cs，对于β射线，参考辐射源90Sr/90Y。

注：如若该热释光剂量测量系统旨在既测量光子，又测量β射线，则必须选择137Cs作为参考辐射质。

## 7.3 校准因子

安置在指定体模（水板体模、棒状体模、柱状体模）上的个人剂量计在入射角为0°时的校准因子N，由下式给出：

（1）

式中：

——在参考条件下由参考剂量照射产生的读出值。

## 7.4 非线性响应

对于Hp(0.07)，照射的剂量当量为测量范围内每个数量级的下限、上限、以及该上限的30%，例如：测量范围0.1 mSv ~ 2 Sv需照射10组（w=10）剂量计，照射的剂量当量分别为（Sv）：0.0001、0.0003；0.001、0.003；0.01、0.03；0.1、0.3；1、2。

对于Hp(0.07)，每一组剂量计的测量结果都满足公式(2)的要求，则满足表1中非线性响应项目的技术要求，本项目合格。

（2）

式中：

Ci——第i组剂量计的剂量当量约定量值；

——第i组剂量计指示值的平均值；

——在参考条件下由参考剂量照射产生的剂量指示值；

——相对扩展不确定度；

——的置信区间半宽度，其计算方法见附录中的C.3。其中，的相对扩展不确定度可忽略。

## 7.5 变异系数

在此使用变异系数V表示指示值的离散程度，其定义为标准差与指示值算术平均值的比值。从表3中按剂量组数w、测量次数n值找出相应的系数c1和c2，每一组剂量计指示值的平均值和标准差同时满足下列条件时，则满足表1中变异系数项目的技术要求。

(1)每一组剂量计的值不大于表3中对变异系数的要求；

(2)超过2组剂量计的值不大于表3中对变异系数的要求且这2组剂量计的约定量值应不相邻。

表3  w个不同测量点和每个测量点n次测量的c1和c2值

| ﻿w | n次测量的c1值 |  |  |  |  |  |  | n次测量的c2值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | ∞ | 4 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | ∞ |
| 5 | 1.000 | 1.007 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1 | 1.499 | 1.400 | 1.344 | 1.290 | 1.255 | 1.231 | 1 |
| 6 | 1.058 | 1.051 | 1.046 | 1.039 | 1.035 | 1.032 | 1 | 1.572 | 1.454 | 1.389 | 1.326 | 1.287 | 1.261 | 1 |
| 8 | 1.147 | 1.117 | 1.100 | 1.084 | 1.074 | 1.067 | 1 | 1.687 | 1.536 | 1.458 | 1.383 | 1.336 | 1.304 | 1 |
| 10 | 1.215 | 1.166 | 1.141 | 1.117 | 1.102 | 1.092 | 1 | 1.772 | 1.597 | 1.508 | 1.423 | 1.372 | 1.335 | 1 |
| 12 | 1.269 | 1.205 | 1.173 | 1.143 | 1.124 | 1.112 | 1 | 1.840 | 1.645 | 1.548 | 1.455 | 1.399 | 1.360 | 1 |
| 14 | 1.315 | 1.238 | 1.200 | 1.164 | 1.142 | 1.128 | 1 | 1.895 | 1.684 | 1.578 | 1.480 | 1.421 | 1.379 | 1 |
| 16 | 1.351 | 1.265 | 1.222 | 1.182 | 1.158 | 1.142 | 1 | 1.940 | 1.716 | 1.605 | 1.502 | 1.440 | 1.396 | 1 |
| 18 | 1.388 | 1.289 | 1.242 | 1.211 | 1.171 | 1.153 | 1 | 1.980 | 1.743 | 1.628 | 1.409 | 1.453 | 1.409 | 1 |
| 20 | 1.418 | 1.311 | 1.259 | 1.233 | 1.183 | 1.164 | 1 | 2.015 | 1.767 | 1.646 | 1.394 | 1.466 | 1.421 | 1 |
| 25 | 1.483 | 1.355 | 1.295 | 1.240 | 1.210 | 1.186 | 1 | 2.081 | 1.812 | 1.683 | 1.563 | 1.445 | 1.444 | 1 |
| 50 | 1.683 | 1.494 | 1.407 | 1.328 | 1.283 | 1.252 | 1 | 2.275 | 1.945 | 1.789 | 1.646 | 1.561 | 1.504 | 1 |

## 7.6 能量和入射角响应

对于X射线，根据Hp(0.07)的额定能量范围，从GB/T 12162.1规定的窄谱系列过滤X辐射中确定平均能量最低的3个能量点；对于β射线，从GB/T 12164.1规定的辐射质中确定平均能量最低的2个能量点。分别以入射角0°、60°进行照射，照射的剂量应尽量相同，且约定量值在l mSv～10 mSv之间。计算出每一组剂量计的平均值和标准差，每一组剂量计的测量结果都满足公式（3）的要求，则满足表1中能量响应项目的技术要求。

（3）

式中：

——的相对扩展不确定度，由式（4）给出：

（4）

式中：

——约定量值的相对扩展不确定度；

——第i组参考辐射约定量值的相对扩展不确定度。

# 8 校准结果表达

按照规定和要求，校准项目的结果及其不确定度在校准证书中给出。

校准证书包括以下内容：

（a）标题：“校准证书”。

（b）器具名称。

（c）仪器型号、编号和生产厂商。

（d）客户的名称和联络信息。

（e）证书的唯一性标识（例如编号），每页和总页数的标识。

（f）校准的日期。

（g）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号。

（h）本次校准所用测量标准的溯源性和有效性的说明。

（i）校准地点以及环境的描述。

（j）校准结果及其测量不确定度的说明。

（k）校准证书或报告的签发人的签名、职务或等效标识。

（l）校准结果仅对所指被校对象有效的声明。

# 9 复校时间间隔

用户可根据仪器的实际使用情况和仪器本身质量，自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为12个月。

# 附录A 各种体模中不同入射角的剂量当量转换系数

个人剂量当量Hp(0.07)的约定量值，对于X射线，可通过空气中同一点的空气比释动能约定量值转换获得，其转换系数见表A.1。对于β射线，可通过参考吸收剂量乘以转换系数，的推荐值见表A.2和A.3。

表A.1 ISO棒状体模、ISO柱状体模和ISO版状体模中

空气比释动能到剂量当量的转换系数hp,K(0.07)的推荐值

| 参考辐射质 | 适用距离 ／m | hp,K(0.07)rod /Sv· Gy-1 | hp,K(0.07)pill /Sv· Gy-1 | hp,K(0.07)slab/Sv· Gy-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°~60° | 0°~60° | 0° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° |
| N40 | 2.5 | 1.07 | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.21 | 1.14 | 1.14 |
| N60 | 2.5 | 1.11 | 1.33 | 1.56 | 1.55 | 1.50 | 1.43 | 1.31 | 1.31 |
| N80 | 2.5 | 1.15 | 1.39 | 1.72 | 1.71 | 1.66 | 1.58 | 1.45 | 1.45 |
| N100 | 2.5 | 1.16 | 1.37 | 1.72 | 1.71 | 1.66 | 1.60 | 1.48 | 1.48 |
| N120 | 2.5 | 1.17 | 1.35 | 1.66 | 1.65 | 1.62 | 1.57 | 1.48 | 1.48 |
| N150 | 2.5 | 1.16 | 1.32 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.47 | 1.47 |
| N200 | 2.5 | 1.16 | 1.27 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.43 | 1.43 |
| N250 | 2.5 | 1.15 | 1.24 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.40 |
| N300 | 2.5 | 1.14 | 1.22 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 |
| S-Cs | 2.5 | 1.13 | 1.15 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.28 |

表A.2 β射线平板体模中不同入射角的剂量当量转换系数推荐值及其不确定度（单位为 SvGy1）

| ﻿核素 | 展平 过滤器 | 距离 /cm | 0° |  | 15° |  | 30° |  | 45° |  | 60° |  | 75° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147Pm | no | 11 | 1.00 | 0.0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 147Pm | yes | 20 | 1.00 | 0.0% | 0.96 | 0.20% | 0.87 | 0.80% | 0.72 | 1.76% | 0.53 | 3.00% | / | / |
| 85Kr | yes | 30 | 1.00 | 0.0% | 0.99 | 0.14% | 0.96 | 0.54% | 0.88 | 1.17% | 0.72 | 2.00% | 0.49 | 2.96% |
| 85Kr | yes | 50 | 1.00 | 0.0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 90Sr/90Y | no | 11 | 1.00 | 0.0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 90Sr/90Y | no | 20 | 1.00 | 0.0% | 1.02 | 0.14% | 1.06 | 0.54% | 1.14 | 1.17% | 1.21 | 2.00% | / | / |
| 90Sr/90Y | no | 30 | 1.00 | 0.0% | 1.01 | 0.14% | 1.06 | 0.54% | 1.13 | 1.17% | 1.16 | 2.00% | 0.91 | 2.96% |
| 90Sr/90Y | no | 50 | 1.00 | 0.0% | 1.01 | 0.14% | 1.05 | 0.54% | 1.10 | 1.17% | 1.10 | 2.00% | 0.84 | 2.96% |
| 90Sr/90Y | yes | 30 | 1.00 | 0.0% | 1.01 | 0.14% | 1.06 | 0.54% | 1.12 | 1.17% | 1.14 | 2.00% | 0.86 | 2.96% |
| 90Sr/90Y | yes | 50 | 1.00 | 0.0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 106Ru/106Rh | no | 11 | 1.00 | 0.0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 106Ru/106Rh | no | 20 | 1.00 | 0.0% | 1.011 | 0.14% | 1.060 | 0.54% | 1.151 | 1.17% | 1.256 | 2.00% | / | / |
| 106Ru/106Rh | yes | 30 | 1.00 | 0.0% | 0.998 | 0.14% | 1.039 | 0.54% | 1.127 | 1.17% | 1.195 | 2.00% | 1.003 | 2.96% |
| 106Ru/106Rh | yes | 50 | 1.00 | 0.0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表A.3 β射线手指棒模中不同入射角的剂量当量转换系数推荐值(单位为 SvGy1)

| ﻿核素 | 展平 过滤器 | 距离 /cm | 0° |  | 15° |  | 30° |  | 45° |  | 60° |  | 75° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147Pm | no | 11 | 1.000 | 0.50% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 147Pm | yes | 20 | 1.000 | 0.50% | 0.960 | 0.55% | 0.870 | 0.96% | 0.720 | 1.86% | 0.534 | 3.04% | / | / |
| 85Kr | yes | 30 | 1.000 | 0.50% | 0.990 | 0.52% | 0.960 | 0.76% | 0.880 | 1.47% | 0.728 | 2.15% | 0.506 | 3.01% |
| 85Kr | yes | 50 | 1.000 | 0.50% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 90Sr/90Y | no | 11 | 0.987 | 0.51% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 90Sr/90Y | no | 20 | 0.987 | 0.51% | 1.006 | 0.53% | 1.042 | 0.74% | 1.122 | 1.28% | 1.227 | 2.06% | / | / |
| 90Sr/90Y | no | 30 | 0.987 | 0.51% | 0.996 | 0.53% | 1.042 | 0.74% | 1.112 | 1.28% | 1.176 | 2.06% | 1.052 | 3.03% |
| 90Sr/90Y | no | 50 | 0.987 | 0.51% | 0.996 | 0.53% | 1.032 | 0.74% | 1.082 | 1.28% | 1.115 | 2.06% | 0.971 | 3.03% |
| 90Sr/90Y | yes | 30 | 0.987 | 0.51% | 0.996 | 0.53% | 1.042 | 0.74% | 1.102 | 1.28% | 1.156 | 2.06% | 0.994 | 3.03% |
| 90Sr/90Y | yes | 50 | 0.987 | 0.51% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 106Ru/106Rh | no | 11 | 0.987 | 0.55% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 106Ru/106Rh | no | 20 | 0.987 | 0.55% | 0.993 | 0.58% | 1.037 | 0.77% | 1.120 | 1.28% | 1.251 | 2.10% | / | / |
| 106Ru/106Rh | yes | 30 | 0.987 | 0.55% | 0.980 | 0.58% | 1.016 | 0.77% | 1.097 | 1.28% | 1.190 | 2.10% | 1.156 | 3.01% |
| 106Ru/106Rh | yes | 50 | 0.987 | 0.55% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 附录B 参考辐射的特性和产生条件

B.1　　过滤X参考辐射的特性以及产生这些辐射所使用的高压和过滤条件列于表B.1表中的管电压是在负载条件下测得的，附加过滤和固有过滤组成总过滤。对于12 keV、16 keV、20 keV和24 keV这四个平均能量最低的辐射，固有过滤由推荐的射线管固有过滤1mmBe(也可以使用其他值)构成。对于其他能量的辐射。固有过滤在40kV条件以上时调整到4mmAl。半值层是在距焦斑1m处测量的。检验实验室应通过测谱法或半值层法证实所使用的过滤X辐射质与表B.1的一致性。

表B.1窄谱系列过滤X参考辐射

| 平均能量/keV | 分辨率/% | 管电压/kV | 附加过滤/mm |  |  |  | 第一半值层/mm | 第二半值层/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pb | Sn | Cu | Al |  |  |
| 12 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.14 Al | 0.16 Al |
| 16 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.32 Al | 0.37 Al |
| 20 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.66 Al | 0.73 Al |
| 24 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.15 Al | 1.30 Al |
| 33 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.084Cu | 0.091Cu |
| 48 | 36 | 60 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.24Cu | 0.26Cu |
| 65 | 32 | 80 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.58Cu | 0.62Cu |
| 83 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1.11Cu | 1.17Cu |
| 100 | 27 | 120 | 0 | 1.0 | 5.0 | 0 | 1.71Cu | 1.77Cu |
| 118 | 37 | 150 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.36Cu | 2.47Cu |
| 164 | 30 | 200 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 3.99Cu | 4.05Cu |
| 208 | 28 | 250 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 5.19Cu | 5.23Cu |
| 250 | 27 | 300 | 5.0 | 3.0 | 0 | 0 | 6.12Cu | 6.15Cu |

B.2　　对于β参考辐射，其辐射场条件应满足GB/T 12164.1规定的要求，参考辐射的特性和产生条件见表B.2（系列1 β辐射场）和表B.3（系列2 β辐射场）。

表B.2 系列1 β辐射场的校准距离和过滤器

| 核素 | 校准距离 /cm | 源至过滤器的距离/cm | 过滤器材料和尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 147Pm | 20 | 10 | 1个聚乙烯对苯二酸酯圆盘，半径5 cm，单位面积质量14 mg/cm2，中心有半径0.975 cm的孔 |
| 85Kr | 30 | 10 | 2个同心圆盘，1个聚乙烯对苯二酸酯圆盘，半径4 cm，单位面积质量7 mg/cm2，加上1个聚乙烯对苯二酸酯圆盘，半径2.75 cm，单位面积质量25 mg/cm2。 |
| 90Sr+90Y | 30 | 10 | 3个聚乙烯对苯二酸酯同心圆盘，每个圆盘的单位面积质量为25 mg/cm2，半径为2 cm、3 cm和5 cm。 |

表B.3 系列2 β参考辐射场活度和剂量率示例

| 源特性 |  | 剂量当量率/(Sv·h-1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核素 | 标称活度 /MBq | 标称活性面积 /cm2 | 源表面的估计值a | 校准距离下的典型值 |
| 147Pm | 100 | 25 | 3 | 20 cm 0.003 |
| 204Tl | 100 | 14 | 10 | 50 cm 0.003 |
| 90Sr+90Y | 1000 | 0.7 | 700 | 50 cm 0.03 |
| 106Ru+106Rh | 100 | 1.5 | 6 | 100 cm 0.001 |
| a 应使用面积等于或小于源面积的探测器测量表面剂量率。 |  |  |  |  |

# 附录C 置信区间

C.1概述
　　如果指示值的随机不确定度在该指示值允许偏差中占有显著份额，则必须考虑以多次测量方法处理随机不确定度。测量次数或样品多少应当这样选择：在 95% 的置信水平下(指示值的扩展不确定度U)，平均值x的置信区间位于允许的指示值变化范围之内(该项目检验通过，如图中C.1 中△点)或位于允许的指示值变化范围以外(该项目检验不通过，如图 C.1 中○点)。如果允许的变化限值之一xu或x1位于置信区间之内(如图 C.1 中■点和□点)。则必须增加测量次数或增加样品数量以减少置信区间的宽度 2U，使达到上述两种情况之一，以便明确判断检验是否通过。

图C.1　　置信区间

如果平均值x两侧的置信区间宽度2U在允许的变化上限xu和变化下限x1之间则检验通过。

x1＋U ＜x＜xu－U 　　　　　　　　　　　　　(C.1)

在每个检验项目中，推荐对每个剂量计先做10次测量。如必须降低试验标准误差置信区间宽度2U，则应增加测量次数(见C.2)。

有时可采用一种方便的方法完成一项检测，即从一批产品中随机抽取一定数量的剂量计来测量，以代替用同一剂量计做重复测量。但使用该方法可能增加检验结果的随机不确定度。

在剂量计数量达到25只时(n = 25)，如果平均值x在允许的指示值变化范围之内，则该项目检验通过(如图 C.1 中■点)；如果平均值x在允许的指示值变化范围之外，则该项目检验不通过 (如图C.1中□点)。

C.2 　平均值x的置信区间

平均值x的置信区间为：

x−Um,x+Um 　　　　　　　　　　　　(C.2)

式中：
　　Um——x的置信区间半宽度 。

当由n次测量值计算x时，具有95%置信水平的置信区间半宽度Um可按下式计算：

(C.3)

式中：

s—— n次测量的标准差 ；
tn-1—— 95 % 置信水平的包含因子，取自表 C.1 的n次测量值；

例如 ：n=10时，

表C.1　95%置信水平的学生分布的包含因子

| n | tn−1 | n | tn−1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12. 71 | 15 | 2. 15 |
| 3 | 4. 30 | 20 | 2. 09 |
| 4 | 3. 18 | 25 | 2. 06 |
| 5 | 2. 78 | 30 | 2.05 |
| 6 | 2. 57 | 40 | 2. 02 |
| 7 | 2. 45 | 60 | 2. 00 |
| 8 | 2. 37 | 120 | 1. 98 |
| 9 | 2. 31 | ∞ | 1. 96 |
| 10 | 2. 26 |  |  |

C.3合成量的置信区间
　　假设给出了k个量的平均值xi(i=1,2,⋯,k)和相应置信区间的半宽度 Ui(i=1,2,⋯,k)。令x为这些k个平均值的合成量：

x=f(x1,x2,x3,⋯,xk)                     (C.4)

则x的置信区间半宽度Ucom由下式给出：

(C.5)

如果k个量为正态分布且不相关，公式(C.5)才成立，仅就本文件而言，公式(C. 5)可作为良好的近似。
例1：x=x1±x2，则：

Ucom≈U12+U22                       (C.6)

通常，x=i=1kxi，则：

Ucom≈i=1kUi2                        (C.7)

例2：x=x1x2，则：

(C.8)

# 附录D 校准证书（内页）信息及推荐格式

校准证书内页格式及应包括的信息内容推荐如下：

- 所用计量标准：名称、型号、编号和有效证书、扩展不确定度等

- 校准时的参考辐射和相关参数：射线源、剂量率等

- 校准时的环境条件：温度、气压、湿度等

- 校准结果

- 校准因子及其不确定度

- 非线性响应

- 变异系数

- 能量和入射角响应